## Gráficas
DP(v) = 0.0844v - 5.029 , r^2=1
P(v) = 0.0658v-5.19 , r^2 =0.999

## Cálculos
Calibración de Sensores: MPVX4006P y MPVX4006DP con VentMex
Mediciones Realizadas 24/06/202 por Sebastian Larrañaga |  |  |  |  | Memoria de Calculo y Ecuaciones Revisadas por el Profesor Dumar Andres Camacho Luengas
Memoria de Mediciones Realizadas con EXTECH INSTRUMENTS HD750 |  |  |  |  | Memoria de Mediciones Realizadas con EXTECH INSTRUMENTS HD750
Ecuacion de Calibración MPXV4006P |  | P(v) = 0.0658v-5.19 , r^2 =0.999 |  |  | Ecuacion de Calibración MPXV400DP |  | DP(v) = 0.0844v - 5.029 , r^2=1
Presion Real cmH20 | Voltaje P | Ecuacion P(v) | Error Porcentual |  | PresionDiff cmH20 | Voltaje Diff | Ecuacion DP(v) | Error Porcentual
-0.3 | 73 | -0.3866 | -28.87% |  | 0 | 59.2 | -0.03252 | 0
-0.2 | 74.8 | -0.26816 | -34.08% |  | 0.1 | 61.2 | 0.13628 | -36.28%
-0.1 | 76.75 | -0.13985 | -39.85% |  | 0.2 | 63 | 0.2882 | -44.1%
0 | 78.95 | 0.00491 | 0% |  | 0.3 | 63.7 | 0.34728 | -15.76%
0.1 | 80.65 | 0.11677 | -16.77% |  | 0.4 | 64.6 | 0.42324 | -5.81%
0.2 | 81.9 | 0.19902 | 0.49% |  | 0.5 | 66.25 | 0.5625 | -12.5%
0.3 | 83.55 | 0.30759 | -2.53% |  | 0.6 | 67.3 | 0.65112 | -8.52%
0.4 | 84.8 | 0.38984 | 2.54% |  | 0.7 | 69 | 0.7946 | -13.51%
0.5 | 86.55 | 0.50499 | -0.998% |  | 0.8 | 70 | 0.879 | -9.875%
0.6 | 88 | 0.6004 | -0.06667% |  | 0.9 | 71.55 | 1.0098 | -12.2%
0.7 | 90.1 | 0.73858 | -5.511% |  | 1 | 72.45 | 1.0858 | -8.578%
0.8 | 91.25 | 0.81425 | -1.781% |  | 1.1 | 73.4 | 1.166 | -5.996%
0.9 | 92.6 | 0.90308 | -0.3422% |  | 1.2 | 74.4 | 1.2504 | -4.197%
1 | 94.85 | 1.0511 | -5.113% |  | 1.3 | 76 | 1.3854 | -6.569%
1.1 | 96 | 1.1268 | -2.436% |  | 1.4 | 76.65 | 1.4403 | -2.876%
1.2 | 97.3 | 1.2123 | -1.028% |  | 1.5 | 77.45 | 1.5078 | -0.5187%
1.3 | 98.75 | 1.3077 | -0.5962% |  | 1.6 | 78.4 | 1.588 | 0.7525%
1.4 | 100.25 | 1.4064 | -0.4607% |  | 1.7 | 79.1 | 1.647 | 3.115%
1.5 | 102.55 | 1.5578 | -3.853% |  | 1.8 | 80.45 | 1.761 | 2.168%
1.8 | 106 | 1.7848 | 0.8444% |  | 1.9 | 81.65 | 1.8623 | 1.986%
2 | 110 | 2.048 | -2.4% |  | 2 | 83 | 1.9762 | 1.19%
2.5 | 118 | 2.5744 | -2.976% |  | 2.1 | 84.6 | 2.1112 | -0.5352%
3 | 125 | 3.035 | -1.167% |  | 2.2 | 85.25 | 2.1661 | 1.541%
3.5 | 133 | 3.5614 | -1.754% |  | 2.3 | 86.4 | 2.2632 | 1.602%
4 | 141 | 4.0878 | -2.195% |  | 2.4 | 87.75 | 2.3771 | 0.9542%
4.5 | 148.2 | 4.5616 | -1.368% |  | 2.5 | 89.35 | 2.5121 | -0.4856%
5 | 156 | 5.0748 | -1.496% |  | 2.6 | 90.8 | 2.6345 | -1.328%
5.5 | 163 | 5.5354 | -0.6436% |  | 2.7 | 91.7 | 2.7105 | -0.3881%
6 | 170 | 5.996 | 0.06667% |  | 2.8 | 93.05 | 2.8244 | -0.8721%
6.5 | 178 | 6.5224 | -0.3446% |  | 2.9 | 93.25 | 2.8413 | 2.024%
7 | 185 | 6.983 | 0.2429% |  | 3 | 94.65 | 2.9595 | 1.351%
7.5 | 192 | 7.4436 | 0.752% |  | 3.1 | 96.8 | 3.1409 | -1.32%
8 | 201 | 8.0358 | -0.4475% |  | 3.2 | 97.25 | 3.1789 | 0.6594%
8.5 | 208 | 8.4964 | 0.04235% |  | 3.3 | 98.65 | 3.2971 | 0.08909%
9 | 215 | 8.957 | 0.4778% |  | 3.4 | 99 | 3.3266 | 2.159%
9.5 | 222 | 9.4176 | 0.8674% |  | 3.5 | 100.65 | 3.4659 | 0.9754%
10 | 230 | 9.944 | 0.56% |  | 3.6 | 102.05 | 3.584 | 0.4439%
10.5 | 239 | 10.5362 | -0.3448% |  | 3.7 | 103.7 | 3.7233 | -0.6292%
11 | 245 | 10.931 | 0.6273% |  | 3.8 | 104.5 | 3.7908 | 0.2421%
11.5 | 253 | 11.4574 | 0.3704% |  | 3.9 | 105.65 | 3.8879 | 0.3113%
12 | 261 | 11.9838 | 0.135% |  | 4 | 106 | 3.9174 | 2.065%
12.5 | 269 | 12.5102 | -0.0816% |  | 4.1 | 107.35 | 4.0313 | 1.675%
13 | 272 | 12.7076 | 2.249% |  | 4.2 | 107.85 | 4.0735 | 3.011%
13.5 | 275 | 12.905 | 4.407% |  | 4.3 | 108.6 | 4.1368 | 3.794%
14 | 294 | 14.1552 | -1.109% |  | 4.4 | 110.15 | 4.2677 | 3.008%
14.5 | 302 | 14.6816 | -1.252% |  | 4.5 | 112.35 | 4.4533 | 1.037%
15 | 311 | 15.2738 | -1.825% |  | 4.6 | 114 | 4.5926 | 0.1609%
15.5 | 317.5 | 15.7015 | -1.3% |  | 4.7 | 115 | 4.677 | 0.4894%
16 | 324 | 16.1292 | -0.8075% |  | 4.8 | 115.85 | 4.7487 | 1.068%
16.5 |  |  |  |  | 4.9 | 117.3 | 4.8711 | 0.5894%
17 |  |  |  |  | 5 | 118.3 | 4.9555 | 0.8896%
17.5 |  |  |  |  | 5.1 | 119.9 | 5.0906 | 0.1851%
18 | 352 | 17.9716 | 0.1578% |  | 5.2 | 120.85 | 5.1707 | 0.5627%
18.5 |  |  |  |  | 5.3 | 121.5 | 5.2256 | 1.404%
19 |  |  |  |  | 5.4 | 122.3 | 5.2931 | 1.979%
19.5 | 384 | 20.0772 | -2.96% |  | 5.5 | 124.25 | 5.4577 | 0.7691%
20 | 388 | 20.3404 | -1.702% |  | 5.6 | 125.15 | 5.5337 | 1.185%
20.5 |  |  |  |  | 5.7 | 126.2 | 5.6223 | 1.364%
21 |  |  |  |  | 5.8 | 127.6 | 5.7404 | 1.027%
21.5 |  |  |  |  | 5.9 | 129.75 | 5.9219 | -0.3712%
22 |  |  |  |  | 6 | 131.4 | 6.0612 | -1.019%
22.5 |  |  |  |  | 6.1 | 132.35 | 6.1413 | -0.6777%
23 | 427 | 22.9066 | 0.4061% |  | 6.2 | 133.55 | 6.2426 | -0.6874%
23.5 | 436 | 23.4988 | 0.005106% |  | 6.3 | 134.45 | 6.3186 | -0.2949%
24 |  |  |  |  | 6.4 | 135.9 | 6.441 | -0.64%
24.5 |  |  |  |  | 6.5 | 136.2 | 6.4663 | 0.5188%
25 | 457 | 24.8806 | 0.4776% |  | 6.6 | 137.45 | 6.5718 | 0.4276%
25.5 | 466 | 25.4728 | 0.1067% |  | 6.7 | 138.2 | 6.6351 | 0.969%
26 |  |  |  |  | 6.8 | 138.8 | 6.6857 | 1.681%
26.5 |  |  |  |  | 6.9 | 140 | 6.787 | 1.638%
27 | 490 | 27.052 | -0.1926% |  | 7 | 142.3 | 6.9811 | 0.2697%
27.5 |  |  |  |  | 7.1 | 143.2 | 7.0571 | 0.6045%
28 | 510 | 28.368 | -1.314% |  | 7.2 | 144.95 | 7.2048 | -0.06639%
28.5 |  |  |  |  | 7.3 | 146.05 | 7.2976 | 0.0326%
29 |  |  |  |  | 7.4 | 147.15 | 7.3905 | 0.1289%
29.5 |  |  |  |  | 7.5 | 149 | 7.5466 | -0.6213%
30 | 533 | 29.8814 | 0.3953% |  | 7.6 | 149.75 | 7.6099 | -0.1303%
30.5 |  |  |  |  | 7.7 | 150.95 | 7.7112 | -0.1452%
31 |  |  |  |  | 7.8 | 151.35 | 7.7449 | 0.7059%
31.5 |  |  |  |  | 7.9 | 152.5 | 7.842 | 0.7342%
32 | 570 | 32.316 | -0.9875% |  | 8 | 153.6 | 7.9348 | 0.8145%
32.5 |  |  |  |  | 8.1 | 154.2 | 7.9855 | 1.414%
33 | 587 | 33.4346 | -1.317% |  | 8.2 | 157.4 | 8.2556 | -0.6776%
33.5 |  |  |  |  | 8.3 | 158.55 | 8.3526 | -0.634%
34 |  |  |  |  | 8.4 | 159.35 | 8.4201 | -0.2398%
34.5 |  |  |  |  | 8.5 | 160.4 | 8.5088 | -0.1031%
35 | 615 | 35.277 | -0.7914% |  | 8.6 | 161.45 | 8.5974 | 0.03047%
35.5 |  |  |  |  | 8.7 | 162.3 | 8.6691 | 0.3549%
36 |  |  |  |  | 8.8 | 163.45 | 8.7662 | 0.3843%
36.5 |  |  |  |  | 8.9 | 165.15 | 8.9097 | -0.1085%
37 |  |  |  |  | 9 | 166.6 | 9.032 | -0.356%
37.5 | 656 | 37.9748 | -1.266% |  | 9.1 | 167.7 | 9.1249 | -0.2734%
38 | 659 | 38.1722 | -0.4532% |  | 9.2 | 169.25 | 9.2557 | -0.6054%
38.5 |  |  |  |  | 9.3 | 170.3 | 9.3443 | -0.4766%
39 |  |  |  |  | 9.4 | 171.05 | 9.4076 | -0.08106%
39.5 |  |  |  |  | 9.5 | 173.05 | 9.5764 | -0.8044%
40 | 693 | 40.4094 | -1.023% |  | 9.6 | 174 | 9.6566 | -0.5896%
40.5 |  |  |  |  | 9.7 | 175.95 | 9.8212 | -1.249%
41 |  |  |  |  | 9.8 | 176.4 | 9.8592 | -0.6037%
41.5 |  |  |  |  | 9.9 | 177.6 | 9.9604 | -0.6105%
42 |  |  |  |  | 10 | 179.05 | 10.0828 | -0.8282%
42.5 |  |  |  |  | 11 | 186 | 10.6694 | 3.005%
43 | 739 | 43.4362 | -1.014% |  | 12 | 201 | 11.9354 | 0.5383%
43.5 | 750 | 44.16 | -1.517% |  | 13 | 213 | 12.9482 | 0.3985%
44 | 762 | 44.9496 | -2.158% |  | 14 | 222 | 13.7078 | 2.087%
44.5 |  |  |  |  | 15 | 235 | 14.805 | 1.3%
45 |  |  |  |  | 16 | 251 | 16.1554 | -0.9713%
45.5 |  |  |  |  | 17 | 259 | 16.8306 | 0.9965%
46 |  |  |  |  | 18 | 272 | 17.9278 | 0.4011%
46.5 |  |  |  |  | 19 | 281 | 18.6874 | 1.645%
47 |  |  |  |  | 20 | 292 | 19.6158 | 1.921%
47.5 |  |  |  |  | 30 | 416 | 30.0814 | -0.2713%
48 |  |  |  |  | 40 | 529 | 39.6186 | 0.9535%
48.5 |  |  |  |  | 50 | 660 | 50.675 | -1.35%
49 | [6 empty] | Promedio de Error | -1.235%
49.5
50 | 846 | 50.4768 | -0.9536%
50.5 | 859 | 51.3322 | -1.648%
51
51.5
52
52.5
53
53.5 | 893 | 53.5694 | -0.1297%
54 | 909 | 54.6222 | -1.152%
54.5 | 923 | 55.5434 | -1.914%
55
55.5 | 930 | 56.004 | -0.9081%
56 | 938 | 56.5304 | -0.9471%
56.5 | 946 | 57.0568 | -0.9855%
60 | 998 | 60.4784 | -0.7973%
65 | 1016 | 61.6628 | 5.134%
70 | 1016 | 61.6628
90 | 1016 | 61.6628
100 | 1016 | 61.6628 | -2.187%
#ERROR!